# DNV: Các bước chính để tránh các chỉ số phát thải lưu huỳnh không chính xác

DNV đã ban hành một cảnh báo để khắc phục một thực tế là các tàu phải đối mặt với các vấn đề bất ngờ tại cảng do các chỉ số phát thải lưu huỳnh không chính xác do máy phân tích khí thải được bảo dưỡng kém.

Theo DNV, Những trục trặc của bộ lọc SOx hoặc hệ thống làm sạch khí thải (EGCS) kéo dài hơn một giờ phải được báo cáo cho chính quyền nước tàu mang cờ và chính quyền cảng có liên quan. Tuy nhiên, đôi khi một trục trặc có thể không được phát hiện vì thiết bị giám sát không ghi nhận bất kỳ sự gia tăng nào về nồng độ SO2. Nguyên nhân thường dẫn đến các chỉ số sai là do bảo dưỡng kém.

Vì các thuyền viên phi không phải là chuyên gia về hệ thống giám sát khí thải SO2/CO2 nên họ có thể gặp khó khăn trong việc giải thích chính xác các tín hiệu đo lường và chỉ số của máy phân tích. Hướng dẫn sau đây nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết và xây dựng sự tự tin trong việc đưa ra quyết định đúng đắn khi đối mặt với các kết quả đo lường đáng ngờ.

Chỉ số đo SO2 bằng 0 và âm

Chỉ số đo SO2 bằng 0 và âm không nhất thiết là biểu hiện có sự trục trặc của máy phân tích khí. Với dung sai độ chính xác hiệu chuẩn cho phép là +/-2% của phạm vi đo thấp nhất được sử dụng, kết quả đo âm vẫn có thể được coi là nằm trong phạm vi chấp nhận được của thiết lập zero của máy phân tích. Do đó, nồng độ rất thấp tại các chỉ số trong quá trình vận hành cũng có thể được hiển thị là 0 hoặc thậm chí là âm.

Các điều kiện vận hành sau đây thường hỗ trợ hiệu suất làm sạch máy lọc cao, dẫn đến mức SO2 thấp trong khí thải đã làm sạch:

- Hàm lượng lưu huỳnh thấp trong nhiên liệu được sử dụng

- Tải của động cơ thấp

- Tốc độ dòng nước rửa cao trong máy lọc

Xác định các chỉ số sai

Mặc dù có những điều trên, kết quả đo bằng 0 hoặc âm không phải lúc nào cũng là kết quả đo hợp lý. Bạn nên luôn cảnh giác bất cứ khi nào quan sát thấy điều này. Người phát hiện hiệu quả nhất chính là kinh nghiệm của người quan sát, giúp đánh giá nhanh chóng xem kịch bản được giám sát có thực tế hay không.

Ngoài ra, bất kỳ quan sát nào dưới đây cũng là chỉ báo mạnh cho kết quả đọc bằng không là không chính xác:

- Có mùi khó chịu trong luồng khí thải, đôi khi gây kích ứng mắt

- Không có hoặc có rất ít dao động trong chỉ số đo ngay cả sau khi điều chỉnh lưu lượng nước rửa; kết quả đo có thể giảm xuống mức âm sau khi tăng lưu lượng nước rửa.

- Kết quả đo CO2 dưới 5%

Việc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao cũng sẽ dẫn đến nồng độ SO2 đáng chú ý trong khí đã làm sạch. Thông thường, máy phân tích khí sẽ tự kiểm tra thường xuyên để xác định trục trặc hoặc bất thường của hệ thống. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra thông báo lỗi của thiết bị.

Phát hiện trục trặc

Nếu nghi ngờ máy phân tích hiển thị kết quả đọc sai, hãy làm theo các hành động khắc phục được nhà sản xuất khuyến nghị để xác định ra bất kỳ trục trặc nào.

Khi thực hiện kiểm tra rò rỉ, hãy đảm bảo kiểm tra toàn bộ hệ thống đo, bao gồm cả đầu dò lấy mẫu và đường lấy mẫu. Không khí lọt vào có thể làm loãng đáng kể mẫu và làm giảm nồng độ SO2 xuống mức rất thấp.

Có thể xảy ra các lỗi hệ thống khác trong quá trình hiệu chuẩn. Các cạm bẫy tiềm ẩn bao gồm từ độ lệch so với quy trình được mô tả đến việc sử dụng khí hiệu chuẩn có nồng độ thành phần khác với các cài đặt trước trong quy trình hiệu chuẩn của máy phân tích. Ngoài ra, việc điều chỉnh điểm không cưỡng bức lặp đi lặp lại trong quá trình cài đặt điểm không với các giá trị đọc SO2 thấp có thể làm thay đổi tham chiếu điểm không theo thời gian, làm giảm độ nhạy của phép đo trong các phạm vi nồng độ thấp.

Các giá trị được ghi lại cũng có thể khác với các giá trị hiển thị cục bộ nếu tín hiệu cảm biến không được căn chỉnh với cài đặt phạm vi đo được chỉ định trong hệ thống điều khiển và giám sát.

Việc loại bỏ SO2 trong hệ thống giám sát khí thải có thể do bộ làm mát gây ra. Nếu các biện pháp ngăn ngừa thất thoát SO2 không được sử dụng đúng cách thì điều này có thể dẫn đến các giá trị đọc thấp hơn.

Khuyến nghị

- Luôn cảnh giác nếu giá trị bằng không hoặc giá trị âm xảy ra trong một thời gian dài và thực hiện các kiểm tra nhanh chóng có thể được.

- Thực hiện một thử nghiệm xác thực đơn giản: tăng tải động cơ và giảm lưu lượng nước rửa. Nếu tín hiệu đo SO2 không tăng, có thể máy phân tích cần được bảo dưỡng.

- Giảm thiểu sự cố của máy phân tích bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các khoảng thời gian và quy trình bảo dưỡng, bảo trì và hiệu chuẩn.

-----------------------------------------------